【문 1】 2011년 4월 7일 귀 기관이 방사성 요오드를 측정하는데 활성탄소 필터를 사용하지 않고 종이필터를 사용하여 그 측정치가 낮게 나왔다는 언론의 보도가 있었음. 두 달이 지난 현재, 활성탄소 필터를 사용하는지, 종이필터를 사용하는지 여부

방사능탐지분석실장 이동명(042-868-0269)

답변요지

○ 일본 원전사고 등과 같은 방사능비상 사태발생시에는 다양한 핵종의 채집과 신속한 분석 및 결과가 중요함. 따라서 KINS는 셀룰로즈 필터를 사용하여 방사성요오드 뿐만 아니라 방사성세슘, 방사성은 등을 검출하고 있음.

○ 후쿠시마 원전사고로 인해 생긴 방사능낙진이 주요 측정대상이며, 국민들의 불안감을 해소하기 위해서 매일 측정된 데이터를 공표하는 것을 원칙으로 함. 따라서 후쿠시마 원전사고로 인해 대기중으로 누출이 예상되는 모든 방사성핵종을 효율적으로 모니터링 할 수 있는 최선의 방법 선택

○ 매일 1200m3 이상의 공기채취, 극미량까지 일일변화량의 추이분석하고 있음. 이와 같이 정밀도를 높이기 위해서 많은 양의 공기시료 포집이 필요함

○ 따라서, 후쿠시마 원전사고로 인해 대기중으로 누출될 수 있는 모든 방사성핵종을 효율적으로 모니터링하고, 국민의 불안감 해소를 목적으로 극미량까지 검출하기 위해 현재까지 대용량 공기포집에 적합한 종이필터를 이용하고 있음.

【문 2】활성탄소 필터를 사용하기 위해서 어떤 장비가 더 필요한지 여부.

방사능탐지분석실장 이동명(042-868-0269)

답변요지

○ 방사성요오드가 포집된 활성탄필터의 방사능농도를 알기 위해서는 방사성요오드에서 방출하는 감마선을 계측해야 함. 따라서 활성탄소필터에 포집된 방사성요오드의 정량분석을 위해서는 감마선을 계측할 수 있는 감마선분광분석시스템이 추가적으로 더 필요할 뿐만 아니라 효율을 교정하기 위한 기하학적으로 동일한 활성탄재질의 효율교정용 방사성 선원(radioactive sources)이 필요함.

※ 현재 전국 12개 지방방사능측정소에는 각 1대의 감마선분광분석시스템이 구축되어 있음.